高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输容器或包装材料

承诺书

本人确认本次运输高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输容器或包装材料符合以下要求:

1、高致病性病原微生物在运输过程中要求采取三层包装系统,由内到外分别为主容器、辅助容器和外包装.

2、高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本应正确盛放在主容器内,主容器要求无菌、不透水、防泄漏,主容器可以采用玻璃、金属或塑料等材料,必须采用可靠的防漏封口,如热封、带缘的塞子或金属卷边封口,主容器外面要包裹有足够的样本吸收材料,一旦有泄漏可以将所有样本完全吸收,主容器的表面贴上标签,标明标本类别、编号、名称、样本量等信息。

3、辅助容器是在主容器之外的结实、防水和防泄漏的第二层容器,它的作用是包装及保护主容器,多个主容器装入一个辅助容器时,必须将它们分别包豪,防止彼此接触,并在多个主容器外面村以足够的吸收材料,相关文件(例如样品数量表格、危险性申明、信件、样品鉴定资料、发送者和接收者信息)应该放入一个防水的袋中,并贴在辅助容器的外面.

4、辅助容器必须用适当的村垫材料固定在外包装内,在运输过程中使其免受外界影响,如破损、漫水等。

5、在使用冰、干冰或其他冷冻剂进行冷藏运输时,冷冻剂必须放在辅助容器和外包装之间,内部要有支撑物固定,当冰或干冰消耗以后，仍可以把辅助容器固定在原位置上,如使用冰,外包装必须不透水,如果使用干冰,外包装必须能够排放二氧化碳气体,防止压力增加造成容器破裂,在使用冷冻剂的温度下,主容器和辅助容器必须能保持良好性能,在冷冻剂消耗完以后，仍能承受运输中的温度和压力。

6、当使用液氨对样品进行冷藏时,必须保证主容器和辅助容器能适应极低的温度,此外,还必须符合其他有关液氨的运输要求。

7、主容器和辅助容器须在使用制冷剂的温度下,以及在失去制冷后可能出现的温度和压力下保持完好无损.主容器和辅助容器必须在无泄漏的情况下能够承受95kPa的内压、并能保证在-40℃到+55℃的温度范围内不被损坏.

8、外包装是在辅助容器外面的一层保护层,外包装具有足够的强度,并按要求在外表面贴上统一的标识。

申请单位法人签字:

年  月   日